Stage MI
Métrologie
Répétabilité, reproductibilité
et fidélité d’une analyse
I Contextualisation du problème
II Apports théoriques
III Recontextualisation en TP de MI

---
Répétabilité, reproductibilité et fidélité d’une analyse
I Contextualisation du problème
Le problème peut être abordé en liaison avec l’enseignement de spécialité SPCL avec une approche contextuelle à partir de documents authentiques…

---
I Contextualisation du problème

---
I Contextualisation du problème

---
I Contextualisation du problème
A partir de la page d’accueil du site internet de différents laboratoires d’analyse œnologiques, on pourra sensibiliser les élèves à la notion d’accréditation et aux contraintes imposées par une démarche qualité, ainsi qu’aux éléments fondamentaux de la culture métrologique.

---
I Contextualisation du problème
Documents élève :
http://www.sarco.fr/index.php?r=40
http://www.oenotechnic.com/Laboratoire
http://www.cofrac.fr
magazine Compétences n°33 de janvier 2004
(Le magazine de l’accréditation)
(pages 7 à 9)
(GUM – NF EN ISO/CEI 17025 – ISO 5725)
(guide EA-4/16)

---
I Contextualisation du problème
Documents élève :
guide EA-4/16
(version bilingue anglais/français par le Cofrac)

---
Le vocabulaire de la métrologie et les apports théoriques pourront être amenés à l’occasion d’un travail de recherche ou à partir de documents officiels (BIPM-VIM)…
voir, par exemple le site officiel avec un document bilingue :
http://www.bipm.org/fr/publications/guides/vim.html
(disponible au format pdf avec son corrigendum de mai 2010)

---
Il pourra être utile de consulter le document suivant :
Acceptabilité et expression des résultats expérimentaux
ou encore le site de Jean-François Perrin :
http://www.perrin33.com/incertitudes/iso5725-2/repetrepro.html
Ces notions pourront être recontextualisées à l’occasion d’un TP de MI (fidélité de l’analyse de l’acidité d’un vin).
Le traitement statistique des mesures sera effectué à l’aide d’un tableur.

---
La norme ISO 17025 :
Elle régit l’accréditation des laboratoires d’étalonnage	et d’essais.
(Reconnaissance par une tierce partie - Compétence à réaliser des	prélèvements et analyses déterminés et à en assurer la qualité)
La norme ISO 5725 :
      Elle définit la répétabilité et la reproductibilité	d’une méthode d’analyse chimique.

---
Norme ISO 17025 :
compatible avec les ISO 9000 (94 et 2000) pour le management de la qualité
exigences spécifiques aux « métiers » de laboratoires (compétence)
couverture d’activités larges (de l’échantillonnage à l’interprétation de résultats)
exigences de formalisation fortes (exigence de procédures)

---
Norme ISO 17025 :
Processus
d' analyse
Processus
de
prélèvement
Processus
d’interprétation
Système de management de la qualité

---
Réglementation pour les laboratoires :
Les Ministères délivrent les agréments et le COFRAC délivre l’accréditation (pour une durée déterminée).
Exemples de reconnaissance officielle par des agréments :
Ministère de l ’Aménagement du territoire et de l ’environnement
Agrément pour exécuter certains types d ’analyses des eaux ou sédiments
Ministère des affaires sociales et de l’intégration
Agrément au titre du contrôle sanitaire de l ’eau
«L’agrément est subordonné à une accréditation préalable par le COFRAC». Arrêté du 12/11/1998 (Eaux)
L’accréditation COFRAC devient une obligation.

---
Caractérisation d’une méthode d’analyse :
Pour être accréditée, une méthode de dosage doit être validée. Cette validation passe par l’étude de :
sa spécificité, sa sélectivité
sa répétabilité, sa reproductibilité
sa justesse
sa linéarité
sa limite de détection, sa limite de quantification
sa robustesse

---
Répétabilité et reproductibilité :
Répétabilité des résultats de mesurage :
Etroitesse de l’accord entre les résultats de mesurages successifs du même mesurande, mesurages effectués dans la totalité des mêmes conditions de mesure.
Reproductibilité des résultats de mesurage :
Etroitesse de l’accord entre les résultats de mesurages successifs du même mesurande, mesurages effectués en faisant varier certaines conditions de mesure.

---
Incertitudes de mesure – Les outils :
méthode Monte-Carlo (facteurs d’influence)
métrologie : méthode GUM (calcul cumulé des incertitudes)
CHIMIE : méthode ISO 5725 (calcul global des incertitudes)

---
Analyse inter laboratoires :
Les objectifs de la norme ISO 5725 sont : valider une méthode, en donner sa fidélité, analyser la justesse.
Concentration 1 Concentration 2	…
Laboratoire 1
Laboratoire 2
…
répétitions 1,2,3,4…
répétitions 1,2,3,4…
répétitions 1,2,3,4…

---
Justesse et fidélité :
fidèle mais pas juste
ni juste ni fidèle
juste mais pas fidèle
juste et fidèle

---
Fidélité d’une méthode :
Limite de répétabilité r : écart maximum au niveau de confiance 95% entre 2 résultats obtenus sur un même échantillon pour une même méthode, un même analyste, un même appareil.
Limite de reproductibilité R : écart maximum au niveau de confiance 95% entre 2 résultats obtenus sur un même échantillon, pour une même méthode, par 2 analystes ou 2 laboratoires différents, sur des appareils différents.

---
Etude statistique :
Xi=  + Li + i
Variances :
On a donc s2R = s2L + s2r
mesure
répétabilité
reproductibilité
concentration vraie
inter-laboratoires
biais (erreur systématique) du laboratoire … ou de la méthode
erreur aléatoire

---
Norme ISO 5725 : Fidélité
p laboratoires	N = nombre total de mesures
ni = nombre de répétitions
N’=N-	SCE = Somme des Carrés des Ecarts
SCEL=SCEinter
sr²=
sL²=
sR²= sL²+sr²
p
ni2
i=1
N
SCEintra
N-p
SCEL
(p-1)( - sr²)
p-1
r = 2,83×sr	limite de répétabilité à 95%
N’
R = 2,83×sR limite de reproductibilité à 95%

---
Exemple avec 3 mesures dans 6 laboratoires :
(Dosage d’une solution de H2SO4 qui titre environ 0,05 mol.L-1)
Moyenne générale
Somme des carrés des écarts intralabo
Somme des carrés des écarts interlabo
Somme des carrés des écarts totaux

---
Résultats :
p=6 laboratoires	N = 3×6 = 18 nombre total de mesures
ni = 3 = nombre de répétitions par labo
N’= 18-	=15
sr²= = = 5,33×10-8
sL²=	= 5,29×10-7
sR²= sL²+sr² = 5,29×10-7 + 5,33×10-8 = 6,40×10-7
6×32
18
1,33×10-6
SCEintra
N-p
18-6
8,49×10-6
(6-1)(	- 5,33×10-8)
6-1
15

---
Résultats :
r = 2,83×sr	limite de répétabilité à 95% = 6,54.10-4
R = 2,83×sR	limite de reproductibilité à 95% = 2,26.10-3

---
Conclusion :
On trouve r = 0,00066
Cela signifie que, dans un même laboratoire et pour la même méthode, la différence maximale, au risque de 5%, qui sépare 2 résultats vaut 0,00066 mol.L-1 de H2SO4 par litre sur un échantillon dont la moyenne est proche de 0,05 mol.L-1.
On trouve R = 0,0023
Cela signifie que, si on fait réaliser ces mesures par 2 laboratoires différents, on peut s’attendre à avoir des résultats qui diffèrent au plus de 0,0023 mol.L-1.

---
Conclusion :
Si on n’obtient pas ces performances, on doit soupçonner ou la compétence du laboratoire ou l’homogénéité de l’échantillon.

---
Approfondissement :
Pour cette étude, les moyennes de chaque laboratoire ne doivent pas être trop différentes : un laboratoire qui aurait une moyenne trop forte ou trop faible sera déclaré aberrant.
Y a-t-il un laboratoire qui a une moyenne aberrante ?
Le test de Grubbs permet de répondre à cette question :
On calcule pour chaque laboratoire
Gcalc=abs(moyenne labo-moyenne générale)/écart type des moyennes.

---
Approfondissement :
Moyenne
générale
Ecart type
La table de Grubbs donne pour 6 laboratoires avec un risque de 5% Gtable=1,887, donc tous les laboratoires peuvent ici être conservés. Si un laboratoire devait être écarté, il faudrait refaire les calculs sans ce laboratoire.

---
Approfondissement :
table de Grubs pour p laboratoires

---
Approfondissement :
Pour cette étude, les variances de chaque laboratoire doivent être très proches : un laboratoire qui obtiendrait une variance trop différente des autres laboratoires sera déclaré aberrant.
Y a-t-il un laboratoire qui a une variance trop importante ?
Le test de Cochran permet de répondre à cette question :
On calcule Ccalc=variance maxi/variances = SCEintra/SCEintra
Ccalc= 5,27.10-7/1,33.10-6 = 0,396 (pour le laboratoire 5)

---
Approfondissement : (p laboratoires et n répétitions)
La table de Cochran donne pour 3 répétitions et 6 laboratoires avec un risque de 5% Ctab=0,616. Ctab >Ccalc donc le laboratoire 5 peut être conservé.

---
En résumé :
Une étude inter laboratoires peut être utilisée pour :
-      préciser la fidélité d’une méthode
-      tester les laboratoires
-      élaborer des Matériaux de Référence Certifiés (MRC) :
sur le flacon, on marquerait :
MRC acide sulfurique 0,0501 ± 0,0023 mol.L-1.

---
Limites d’une étude inter laboratoires :
-     les laboratoires ne jouent pas le jeu
-     les échantillons envoyés ne sont pas homogènes
- les échantillons envoyés ne sont pas stables dans le temps ce qui impose des contraintes pour les laboratoires et des dates de péremption pour les MRC ainsi réalisés.
- les interprétations statistiques sont réalisées de façon théorique sans tenir compte des réalités du terrain : des résultats aberrants doivent faire l’objet d’une critique sérieuse au niveau de chaque laboratoire (date d’analyse, stockage de l’échantillon…).

---
III Recontextualisation en TP de MPI
Fiabilité d’une méthode de dosage de l’acidité d’un vin :
L'acidité renforce et soutient les arômes en apportant au vin du corps et de la fraîcheur tout en aidant à son vieillissement.
Principe de la manipulation :
(voir protocole détaillé – cas b)
Prélever E mL de vin (blanc de préférence), ajouter quelques gouttes de BBT et doser par la soude.
D 'après la réglementation européenne, l'acidité se mesure en équivalent d'acide tartrique.
Les résultats seront donc exprimés en g d’acide tartrique par L.

---
III Recontextualisation en TP de MPI
L‘acide tartrique est le nom usuel de l'acide 2,3-dihydroxybutanedioïque, qui a pour formule brute C4H6O6. (M=150 g/mol)
Sa formule semi-développée est HOOC-CHOH-CHOH-COOH.
exemple :
on obtient Ve d’où nacide=COH-Ve pour E litre de vin, donc COH-Ve×1/E mole d’acide soit 150×(COH-Ve×1/E)/2 g C4H6O6 par L de vin.
On suppose que chaque manipulateur représente un laboratoire.
Faire 1 essai dont on ne tiendra pas compte pour tester la méthode puis faire 3 répétitions (même manipulateur).
On reportera les résultats dans un tableur sur l’ordinateur.
(fichiers disponibles pour Excel et OpenOffice)
Compte rendu : reprendre les résultats et élaborer des conclusions quant à la fiabilité de la méthode.

---
III Recontextualisation en TP de MPI
Remarque :
On fait souvent appel à des étalons certifiés pour tester une méthode ou pour tester un laboratoire : ces étalons sont appelés Matériel de Référence Certifiés ; ils comportent l’élément à doser dans sa matrice.
exemple : pour doser l’alcool dans un vin, on utilise un vin
Il se peut qu’il n’existe pas de MRC pour un dosage particulier.
Ces MRC sont chers car ils font l’objet d’une étude inter laboratoires.
Application : si vous deviez commercialiser un MRC pour le dosage de l’acidité d’un vin blanc, quelles indications mettriez vous sur l’étiquette :	± g.L-1.