LA CELLULE DE MALASSEZ
 
I . BUT :
Cette cellule permet le comptage de différents types de cellules animales ou végétales
Exemple : Cellules sanguines, chlorelles, levures...
II . MODE OPERATOIRE :
Pour réaliser le remplissage de la cellule, il faut :
•	Humidifier les glissières latérales sur lesquelles va reposer la lamelle
•	Déposer la lamelle sur les rebords, celle-ci doit adhérer par un "effet ventouses"
•	Placer l'extrémité de la pipette sur la partie 2 contre la lamelle et délivrer par capillarité le liquide en évitant tout débordement vers les rigoles.

		
III . PRINCIPE DE COMPTAGE :
La totalité de la cellule est composée de 100 rectangles dont les dimensions sont : 
	•	Longueur = 0,25 mm
•	Largeur = 0,20 mm
•	Profondeur = 0,20 mm
Le volume total de la cellule est de 1 mm3 (2,5 x 2 x 0,20)	
Le quadrillage est donc constitué de 10 bandes verticales de 0,25 mm de large et de 10 bandes horizontales de 0,20 mm de large formant ainsi 100 rectangles, on ne comptera les cellules que dans 10 des 25 rectangles non contigus pris au hasard dans la cellule.
On totalise le nombre de cellules présentes dans chaque rectangle, arbitrairement, il est convenu de ne tenir compte que des cellules positionnées sur les côtés droits et inférieurs.
On fait ensuite la somme des cellules observées dans chaque rectangle, on divise ce nombre par 10 (nombre de rectangles comptés), on obtient ainsi le nombre de cellules par rectangle, il suffit de multiplier le nombre obtenu par 100 pour connaître le nombre d'entités cellulaires par mm3
 
Exemple de comptage : 
Rectangle numéroté	Nombre de cellules	Calculs	
Rectangle 1	20 cellules	Moyenne par rectangle : 16 cellules 
 
Nombre de cellules :
1,6 . 103 /mm3	
Rectangle 2	14 cellules		
Rectangle 3	10 cellules		
Rectangle 4	23 cellules		
Rectangle 5	16 cellules		
Rectangle 6	8 cellules		
Rectangle 7	19 cellules		
Rectangle 8	14 cellules		
Rectangle 9	21 cellules		
Rectangle 10	15 cellules